泌乳素标准操作规程

1 承担部门

安亭医院检验科生化免疫组。

2 检验目的

规范泌乳素（Prolactin）的检测实验，确保检测结果的准确性和重复性。

3 原理和方法

化学发光微粒子免疫检测法（CMIA）：ARCHITECT 泌乳素项目采用两步法免疫检测，运用Chemiflex技术，即化学发光微粒子免疫检测(CMIA)技术与灵活的检测模式结合，测定人血清和血浆中的泌乳素。

4 性能特征

- 4.1雅培Alinity i检测系统的性能特征：精密度：泌乳素精密度设定为≤6%；回收率：平均回收率为95.8%；灵敏度：泌乳素项目的分析灵敏度小于0.6 ng/mL；线性范围：17.22～4200 mIU/L。

- 4.2 性能验证操作详见编号XXX的《XXX检测系统血清泌乳素测定性能验证标准操作程序》。

5 标本类型

- 5.1 标本类型：血清。

- 5.2 静脉采血：一般取坐位，采血前至少应静坐5min（最好＞20min） 。

- 5.3 标本量：常规全血3mL～5mL（最少2mL） 。

- 5.4 混匀方法：采血后试管轻柔颠倒混匀不少于10次。

- 5.5 标本转运：尽快送检。室温下全血标本管放置不超过3h，30 min～45 min后分离血清，置洁净试管加盖，2 ℃～8 ℃保存稳定7天，-20 ℃下可长期保存，不可反复冻融。

- 5.6 标本离心要求：如3000转/分，离心10min。

- 5.7 拒收标准：全血标本＜2mL或血清＜0.2mL；标本严重溶血、浑浊或脂血；无法确认标本信息；标本试管破裂等。详见编号XXX的《检验标本采集标准操作程序》。

6 患者准备

采血前3天内避免高脂饮食；总胆固醇单一测定可非空腹采血；体检者采血前应保持平时饮食习惯2周，近期内体重稳定，无急性病、外伤、手术等意外情况，应每年同一季节检验，采血前24 h内不作剧烈运动；妇女在妊娠后期总胆固醇可增高，应在产后或哺乳终止后3个月测定。降血脂药、避孕药、噻嗪类利尿剂、β受体阻滞剂、免疫抑制剂、某些降压药、降糖药、胰岛素及其他激素药等会影响血脂，检验前应根据所用药物的特性停药数日或数周，否则应记录具体情况。

7 容器和添加剂类型

促凝真空采血管，添加剂为肝素（钠和锂），EDTA三钾。

8 仪器和试剂

- 8.1 仪器：雅培Alinity i全自动化学发光免疫分析仪，详见编号XXX的《Alinity i全自动免疫分析仪标准操作规程》。

  - 8.2 试剂

- 8.2.1 检测试剂：雅培Alinity i全自动化学发光免疫分析仪。无需配制，即开即用。

- 8.2.1.1 ARCHITECT 泌乳素测定试剂盒(07P66)

- a）微粒子：1或4瓶(6.6 mL/27.0 mL)泌乳素抗体(小鼠，单克隆)包被的微粒子，储存于含有蛋白(牛和鼠)稳定剂的三羟甲基氨基甲烷(TRIS)缓冲液中。最低浓度： 0.1%固体物质。防腐剂： 抗菌剂。

- b）结合物：1或4瓶(5.9 mL/26.3 mL)吖啶酯标记的泌乳素抗体(小鼠，单克隆)结合物，储存于含有蛋白(鱼和牛)稳定剂的磷酸盐缓冲液中。最低浓度： 0.05 μg/mL。防腐剂： ProClin。

- c）其它试剂：ARCHITECT Alinity i 预激发液、ARCHITECT Alinity i 激发液、ARCHITECT Alinity i 清洗缓冲液。

- 8.2.1.2试剂盒储存条件

- a） ARCHITECT 泌乳素测定试剂盒必须在2-8℃竖直向上储存，从2-8℃环境中取出后可立即使用。如果试剂瓶未竖直向上储存，使用前轻轻颠倒试剂瓶10次并竖直向上放置1小时。有效期12个月。

b）按照指导储存和操作时，试剂在效期内保持稳定。

c） ARCHITECT 泌乳素测定试剂盒在ARCHITECT Alinity i 系统上最长可以储存30天。

d）试剂可以在ARCHITECT Alinity i 系统上储存，也可以脱离系统储存。如果试剂脱离系统储存，需将其竖直向上储存于2-8℃(盖有软盖和替换盖)。试剂从系统上取出后，建议将其放回原始托架和包装盒中储存，以确保其竖直向上放置。如果微粒子试剂瓶在脱离系统冷藏储存时没有竖直向上放置(盖有软盖)，那么必须丢弃该试剂盒。

  - 8.2.2 校准品：雅培Alinity i全自动化学发光免疫分析仪液态校准血清，用前须充分混匀。规格：2×3mL。稳定性：2℃-8℃储存，有效期12个月。

9 环境和安全控制

9.1环境温度：15～30℃。

9.2相对湿度：20～85%。

9.3 本检测试剂含动物源性物质，可能传播传染病。叠氮化钠防腐剂可在金属排水管道形成爆炸性化合物，应在弃置未稀释试剂后用水冲洗污水管，避免叠氮化合物积聚。仪器安全使用要求详见按照《设施和环境管理程序》《实验室安全管理程序》《仪器设备管理程序》等相关文件执行。10 校准程序

10.1 溯源性：校准品可溯源至世界卫生组织第三代国际标准品84/500。

- 10.2 校准时机：校准周期30天。当发生下列情况时，需重新校准分析：试剂批号改变或质控值显著变化；分析仪提示需要校准时；分析仪进行了重要预防性维护或更换了关键部件时。

10.3 校准步骤：具体操作见《ARCHITECTAlinityi全自动化学发光免疫分析仪校准程序》。

11 操作步骤

雅培Alinity i全自动化学发光免疫分析仪检测步骤主要操作要点：

将样本和泌乳素抗体(小鼠，单克隆)包被的顺磁微粒子混合。样本中的泌乳素与泌乳素抗体(小鼠，单克隆)包被的微粒子结合。冲洗后进入第二步，加入吖啶酯标记的泌乳素抗体结合物。向反应混合物中添加预激发液和激发液；然后测量产生的化学发光反应，用相对发光单位(RLUs)表示。样本中的泌乳素含量 与光学系统检测到的RLUs值之间成正比。

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 样品编程： 主界面中点击“申请”→ 在申请界面下方点击“创建申请”→在创建申请界面点击“标本”→在申请类型下选择单个标本或条码批量处理→点击右侧项目或项目组合选项，选择姚检测的项目或项目组合→需要时，点击界面下方项目选项选择和输入自动稀释模式和重复测试数→点击“完成”返回申请界面→点击界面下方申请状态，查看标本申请状态→也可以使用组合选择项目组合组套。在每个项目中可以以选择重复次数和稀释方案→点击“完成”，点击“添加申请”以保存。 |
| 2 | 样品检测：在菜单栏上点击主屏幕“HOME”图标→在主屏幕上，点击试剂和样品传输模块和处理模块图标→点击“运行”，传输模块和处理模块到“Running”→自动申请的含有条码的样品管，应将条码朝外→批量处理的样品架，将样品架放置在样品托盘中，再将托盘推入试剂和样品传输模块（RSM）任一可用的装载位，直到装载指示灯（绿色）亮起→单个处理的样品架，直接将样品架推入试剂和样品传输模块（RSM）任一可用的装载位，直到装载指示灯（绿色）亮起。 |
| 3 | 检测结果传输：结果屏幕→菜单栏，点击“结果”→选择需要传输结果→点击“传输” |
| 4 | 检测结果查询：结果屏幕→菜单栏，点击“结果”→点击未“释放”选项卡，查看未释放的测试结果列表→点击“标本”选项卡，查看已释放的患者标本测试结果列表→点击“异常报警”选项卡，查看发生异常报警的测试结果列表。 |

- 注：仪器具体操作步骤见编号XXX的《Alinity i全自动免疫分析仪标准操作规程》。

12 质量控制

# 12.1质控品：使用雅培 Alinityi公司配套定值质控品。两浓度水平，2-8℃下保存至有效期，禁止冻融。

# 12.2质控规则：Westgard 质控规则，使用13S、22S、R4S质控规则。

# 12.3检测方法：指定质控品专用编号，滴6滴于带盖离心管，密封保存于2-8℃，每工作日按常规标本模式检测一次。记录质控结果。

# 12.4质量目标：参考行标WS-T 494：2017《临床定性免疫检验重要常规项目分析质量要求》，批内变异系数应<10%,。批间变异系数应<15%。

# 12.5如出现失控情况，按室内质控标准操作程序采取各种有效的纠正措施及时纠正，并在确认重新回复到控制状态后开始标本检测。

12.6具体操作见《ARCHITECT Alinity i微粒子化学发光免疫分析仪质控程序》。

13 干扰和交叉反应

- 以下物质的浓度对PRL的平均干扰率＜10%：血红蛋白≤500 mg/dL；胆红素≤20 mg/dL；甘油三酯≤3000 mg/dL；总蛋白≤2～12 g/dL。

14 结果的计算程序

- 仪器借助于定标曲线，自动地计算每一个样本的PRL浓度，结果以mIU/mL表示。

15 参考区间和（或）医学决定水平

- 男性：72.7～407.4 mIU/L

- 女性：108.8～557.1 mIU/L

- 排卵期：2.55～16.69 mIU/mL

- 黄体期：1.38～5.47 mIU/mL

- 绝经期：26.72～133.41 mIU/mL

16 检验结果的可报告区间

- 17.22～4200 mIU/L。

17 定量结果超出测量区间时的说明

- 17.1 泌乳素浓度大于4200 mIU/L的样本会被添加“>4200 ”标识，可以使用自动稀释程序。

17.2 血清或血浆样本的自动稀释程序照如下方式进行：使用1:10比例稀释血清或血浆样本。系统自动计算出样本稀释前的浓度并报告结果。

- 18 警示值或危急值

- 本项目不设危急值

19 临床解释

高泌乳素血症被认为是男女不孕和生殖腺紊乱的主要原因。血清泌乳素水平升高为垂体功能紊乱提供了第一个量化证据。经量化的泌乳素水平同样用于评估和监测闭经和溢乳患者。除了疾病状态以外还有多种因素会影响泌乳素的水平。造成泌乳素水平上升的因素包括：妊娠、乳腺刺激、精神紧张、性生活和使用雌激素、孕酮和雄激素、某些精神类药物和抗高血压药物以及TRH治疗。降低泌乳素浓度的因素包括使用左旋多巴和溴隐亭。

# 泌乳素项目用于辅助诊断男性不育、女性不孕和垂体功能障碍，监测男性和女性性腺紊乱并治疗闭经症和乳溢症。

20 潜在变异来源

- 20.1接受小鼠单克隆抗体制剂诊断或治疗的患者，其样本中可能含有人抗小鼠抗体(HAMA)。使用含有小鼠单克隆抗体的试剂盒检测此类样本时，检测值可能会假性升高或降低。

- 20.2人血清中的异嗜性抗体可与试剂中的免疫球蛋白发生反应，干扰体外免疫测定。经常与动物或动物血清产品接触的患者，其样本可能容易受到此干扰，并使检测结果出现异常值。

21 检验结果报告方式

| 检验项目 | 单位 | 结果 | 参考区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总胆固醇 | mIU/L | 4.8 | 17.22～4200 mIU/L |
| 备注： |  |  |  |

- 22 参考文献

22.1.ARCHITECTAlinityi系统操作手册

22.2ARCHITECTAlinityi全自动化学发光免疫分析仪操作说明书

22.3寇丽筠、陈宏础主编，临床基础检验

22.4尚红,王毓三申.子瑜.全国临床检验操作规程[M].第4版.北京:人民卫生出版社,2015

23 附件或附录

- 23.1安亭医院检验科编号XXX的《ARCHITECTAlinityi全自动化学发光免疫分析仪校准程序》。

- 23.2安亭医院检验科编号XXX《ARCHITECT Alinity i微粒子化学发光免疫分析仪质控程序》。

- 23.3安亭医院检验科编号XXX《Alinity i全自动免疫分析仪标准操作规程》。

23.4 ARCHITECT i 系统， Alinity i分析仪泌乳素测定试剂盒使用说明书。