乙型肝炎病毒表面抗体标准操作规程

1 承担部门

安亭医院检验科生化免疫组。

2 检验目的

规范乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）的检测实验，确保检测结果的准确性和重复性。

3 原理和方法

化学发光微粒子免疫检测法（CMIA）：ARCHITECT乙型肝炎病毒表面抗体项目采用两步法免疫检测，运用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)，定量测定人血清和血浆中的HBs抗体。

4 性能特征

- 4.1雅培Alinity i检测系统的性能特征：精密度：乙型肝炎病毒表面抗体项目的精密度 ≤ 10%；灵敏度：乙型肝炎病毒表面抗体项目的分析灵敏度 ≤ 0.05IU/mL；线性范围：0～1000 mIU/ml。

4.2 性能验证操作详见编号XXX的《XXX检测系统血清乙型肝炎病毒表面抗体测定性能验证标准操作程序》。

5 标本类型

- 5.1 标本类型：血清。

- 5.2 静脉采血：一般取坐位，采血前至少应静坐5min（最好＞20min） 。

- 5.3 标本量：常规全血3mL～5mL（最少2mL） 。

- 5.4 混匀方法：采血后试管轻柔颠倒混匀不少于10次。

- 5.5 标本转运：尽快送检。室温下全血标本管放置不超过3h，30 min～45 min后分离血清，置洁净试管加盖，2 ℃～8 ℃保存稳定7天，-20 ℃下可长期保存，不可反复冻融。

- 5.6 标本离心要求：如3000转/分，离心10min。

- 5.7 拒收标准：全血标本＜2mL或血清＜0.2mL；标本严重溶血、浑浊或脂血；无法确认标本信息；标本试管破裂等。详见编号XXX的《检验标本采集标准操作程序》。

6 患者准备

采血前3天内避免高脂饮食；总胆固醇单一测定可非空腹采血；体检者采血前应保持平时饮食习惯2周，近期内体重稳定，无急性病、外伤、手术等意外情况，应每年同一季节检验，采血前24 h内不作剧烈运动；妇女在妊娠后期总胆固醇可增高，应在产后或哺乳终止后3个月测定。降血脂药、避孕药、噻嗪类利尿剂、β受体阻滞剂、免疫抑制剂、某些降压药、降糖药、胰岛素及其他激素药等会影响血脂，检验前应根据所用药物的特性停药数日或数周，否则应记录具体情况。

7 容器和添加剂类型

促凝真空采血管，添加剂为肝素（钠和锂），EDTA三钾。

8 仪器和试剂

- 8.1 仪器：雅培Alinity i全自动化学发光免疫分析仪，详见编号XXX的《Alinity i全自动免疫分析仪标准操作规程》。

  - 8.2 试剂

8.2.1 检测试剂：雅培Alinity i全自动化学发光免疫分析仪。无需配制，即开即用。

- 8.2.1.1ARCHITECT乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(07P89)

- a）微粒子：1或4瓶(4.56 mL/100测试瓶；16.80 mL/500测试瓶)乙型肝炎病毒表面(E. coli,重组)抗原(亚型ad和ay)包被的微粒子，储存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中。最低浓度：0.125%固体物质。防腐剂：叠氮钠和抗菌剂。

- b）结合物：1或4瓶(5.9 mL/100测试瓶；26.3 mL/500测试瓶)结合物，吖啶酯标记的乙型肝炎病毒表面(E. coli,重组)抗原(亚型ad和ay)结合物，储存于含有蛋白稳定剂(牛和人血浆)的MES缓冲液中。最低浓度：0.10 µg/mL。防腐剂：叠氮钠和抗菌剂。

- c）样本稀释液：1瓶（3.01mL/11.99mL）样本稀释液中含有复钙人血浆。防腐剂：ProClin950和叠氮钠。

- d）其它试剂：ARCHITECT Alinity i 预激发液、ARCHITECT Alinity i 激发液、ARCHITECT Alinity i 清洗缓冲液。

- 8.2.1.2试剂盒储存条件

- a）ARCHITECT乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒必须在2-8℃竖直向上储存，从2-8℃环境中取出后可立即使用。如果试剂瓶未竖直向上储存，使用前轻轻颠倒试剂瓶10次并竖直向上放置2小时。有效期15个月。

b）按照指导储存和操作时，试剂在效期内保持稳定。

c）ARCHITECT乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒在ARCHITECT Alinity i 系统上最长可以储存30天。

d）试剂可以在ARCHITECT Alinity i 系统上储存，也可以脱离系统储存。如果试剂脱离系统储存，需将其竖直向上储存于2-8℃(盖有软盖和替换盖)。试剂从系统上取出后，建议将其放回原始托架和包装盒中储存，以确保其竖直向上放置。如果微粒子试剂瓶在脱离系统冷藏储存时没有竖直向上放置(盖有软盖)，那么必须丢弃该试剂盒。

  - 8.2.2 校准品：雅培Alinity i全自动化学发光免疫分析仪液态校准血清，用前须充分混匀。规格：6×3mL。稳定性：2℃-8℃储存，有效期12个月。

9 环境和安全控制

9.1环境温度：15～30℃。

9.2相对湿度：20～85%。

- 9.3 本检测试剂含动物源性物质，可能传播传染病。叠氮化钠防腐剂可在金属排水管道形成爆炸性化合物，应在弃置未稀释试剂后用水冲洗污水管，避免叠氮化合物积聚。仪器安全使用要求详见按照《设施和环境管理程序》《实验室安全管理程序》《仪器设备管理程序》等相关文件执行。

10 校准程序

10.1 溯源性：校准品可溯源至世界卫生组织第二代国际参考标准品2008（07/164）。

- 10.2 校准时机：校准周期30天。当发生下列情况时，需重新校准分析：试剂批号改变或质控值显著变化；分析仪提示需要校准时；分析仪进行了重要预防性维护或更换了关键部件时。

10.3 校准步骤：具体操作见《ARCHITECTAlinityi全自动化学发光免疫分析仪校准程序》。

11 操作步骤

- 雅培Alinity i全自动化学发光免疫分析仪检测步骤主要操作要点：

- 11.1 将样本和包被重组HBsAg(rHBsAg)的顺磁微粒子混合。样本中的HBs抗体与rHBsAg包被的微粒子结合。

11.1 冲洗后，加入吖啶酯标记的rHBsAg结合物，形成一份反应混合物。

11.1 再次冲洗后，将预激发液和激发液加入到反应混合物中。

11.1 测量产生的化学发光反应，以相对发光单位(RLUs)表示。样本中的HBs抗体和光学系统检测到的RLUs值之间成正比。使用之前生成的HBs抗体校准曲线测定样本中HBs抗体的浓度

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 样品编程： 主界面中点击“申请”→ 在申请界面下方点击“创建申请”→在创建申请界面点击“标本”→在申请类型下选择单个标本或条码批量处理→点击右侧项目或项目组合选项，选择姚检测的项目或项目组合→需要时，点击界面下方项目选项选择和输入自动稀释模式和重复测试数→点击“完成”返回申请界面→点击界面下方申请状态，查看标本申请状态→也可以使用组合选择项目组合组套。在每个项目中可以以选择重复次数和稀释方案→点击“完成”，点击“添加申请”以保存。 |
| 2 | 样品检测：在菜单栏上点击主屏幕“HOME”图标→在主屏幕上，点击试剂和样品传输模块和处理模块图标→点击“运行”，传输模块和处理模块到“Running”→自动申请的含有条码的样品管，应将条码朝外→批量处理的样品架，将样品架放置在样品托盘中，再将托盘推入试剂和样品传输模块（RSM）任一可用的装载位，直到装载指示灯（绿色）亮起→单个处理的样品架，直接将样品架推入试剂和样品传输模块（RSM）任一可用的装载位，直到装载指示灯（绿色）亮起。 |
| 3 | 检测结果传输：结果屏幕→菜单栏，点击“结果”→选择需要传输结果→点击“传输” |
| 4 | 检测结果查询：结果屏幕→菜单栏，点击“结果”→点击未“释放”选项卡，查看未释放的测试结果列表→点击“标本”选项卡，查看已释放的患者标本测试结果列表→点击“异常报警”选项卡，查看发生异常报警的测试结果列表。 |

- 注：仪器具体操作步骤见编号XXX的《Alinity i全自动免疫分析仪标准操作规程》。

12 质量控制

# 12.1质控品：使用雅培 Alinityi公司配套定值质控品。两浓度水平，2-8℃下保存至有效期，禁止冻融。

# 12.2质控规则：Westgard 质控规则，使用13S、22S、R4S质控规则。

# 12.3检测方法：指定质控品专用编号，滴6滴于带盖离心管，密封保存于2-8℃，每工作日按常规标本模式检测一次。记录质控结果。

# 12.4质量目标：参考行标WS-T 494：2017《临床定性免疫检验重要常规项目分析质量要求》，批内变异系数应<10%,。批间变异系数应<15%。

# 12.5如出现失控情况，按室内质控标准操作程序采取各种有效的纠正措施及时纠正，并在确认重新回复到控制状态后开始标本检测。

12.6 具体操作见《ARCHITECT Alinity i微粒子化学发光免疫分析仪质控程序》。

13 干扰和交叉反应

- 无

14 结果的计算程序

- 仪器借助于定标曲线，自动地计算每一个样本的Anti-HBs浓度，结果以mIU/ml 表示。

15 参考区间和（或）医学决定水平

- 阴性：＜10 mIU/ml

16 检验结果的可报告区间

- 0～1000 mIU/ml。

17 定量结果超出测量区间时的说明

- 17.1 Anti-HBs浓度大于1000 mIU/mll的样本会被添加“>1000”标识，可以使用自动稀释程序。

- 17.2 血清或血浆样本的自动稀释程序照如下方式进行：使用1:25比例稀释血清或血浆样本。系统自动计算出样本稀释前的浓度并报告结果。

- 18 警示值或危急值

- 本项目不设危急值

19 临床解释

- 乙型肝炎病毒表面抗体项目通常用于监测乙型肝炎病毒疫苗是否接种成功，也用于监测乙肝病毒感染病人的恢复和康复。

20 潜在变异来源

20.1 接受小鼠单克隆抗体制剂诊断或治疗的患者，其样本中可能含有人抗小鼠抗体(HAMA)。使用含有小鼠单克隆抗体的试剂盒检测此类样本时，检测值可能会假性升高或降低。

20.2 检测结果用于诊断时，应当与患者病史和用于诊断急性或慢

性感染的其他肝炎标志物结合使用。

20.3 含有颗粒物质或红细胞的样本在检测前必须进行离心。

20.4 不能使用热灭活样本。

20.5 接受肝素治疗的患者，其样本可能会凝固不完全。样本中纤维蛋白的存在可能会导致检测结果错误。为避免这种情况，应在肝素治疗前采集样本。

21 检验结果报告方式

| 检验项目 | 单位 | 结果 | 参考区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总胆固醇 | mmol/L | 4.8 | 0～1000 mIU/ml。 |
| 备注： |  |  |  |

- 22 参考文献

22.1.ARCHITECTAlinityi系统操作手册

22.2ARCHITECTAlinityi全自动化学发光免疫分析仪操作说明书

22.3寇丽筠、陈宏础主编，临床基础检验

22.4尚红,王毓三申.子瑜.全国临床检验操作规程[M].第4版.北京:人民卫生出版社,2015

23 附件或附录

- 23.1安亭医院检验科编号XXX的《ARCHITECTAlinityi全自动化学发光免疫分析仪校准程序》。

- 23.2安亭医院检验科编号XXX《ARCHITECT Alinity i微粒子化学发光免疫分析仪质控程序》。

- 23.3安亭医院检验科编号XXX《Alinity i全自动免疫分析仪标准操作规程》。

23.4 ARCHITECT i 系统， Alinity i分析仪乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒使用说明书。